短波紫外线治疗仪技术参数

1、正常工作条件

a）环境温度：5℃～40℃；

b）相对湿度：≤80%；

c）电源电压：AC220V±22V50Hz±1Hz；

d）运行模式：间歇加载连续运行。

2、台推式设计，单独使用小巧便携，可与台车结合。

3、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现。

4、紫外线辐射波长：≤254nm

5、有效紫外辐射强度：

1）直光导有效紫外辐照强度≥15mW/cm2；

2）弯光导有效紫外辐照强度≥4mW/cm2；

3）体表照射器有效紫外辐照强度≥15mW/cm2；并提供证明文件。

6、治疗时间：0s-100s可调，步长1s，误差±2%。

7、治疗时间过量报警功能：当用户设置治疗时间过量时（体腔照射超过20S或体表照射超过60S），主机有音响提示报警。

8、自动散热：治疗状态下，体腔手柄（通风口处）的温度达35℃±5℃时，自动通风散热。

9、语音提示功能：治疗结束时有音响提示。

主配置清单

1、主机1台                     2、电源线1根

3、紫外线光导3根               4、体表照射器1个

5、体腔照射器1个      6、紫外线防护镜（透明镜、墨镜）各1个               7、升降台车1台