阴道微生态检测系统技术参数

1、全自动检测设备，要求形态学检测和干化学检测部分必需为一体机。

2、检测项目：一机多用，可选择多种检测模式：形态学/形态学+干化学检测等。

3、形态学检测方法学：显微镜检法。

4、显微镜要求：内置显微镜，高低倍镜实现自动聚焦，自动切换。

5、样本处理方式：仪器镜检完全模拟人工镜检的原理，采用一次性独立计数板实现自动加样、自动染色，完成自动制片。

6、自动提醒功能：仪器运行前自动提醒加载计数板和检测卡，有效避免因漏放计数板和检测卡造成的问题。

7、检测速度≥50个标本/小时。

8、形态学检测项目：自动识别上皮细胞、白细胞、线索细胞、杆菌、滴虫、霉菌、菌丝等有形成分；干化学检测：过氧化氢（H2O2）浓度、pH、唾液酸苷酶（SNA）、β-N-乙酰氨基葡糖苷酶（NAG）、脯氨酸氨基肽酶（PIP）、白细胞酯酶（LE）等，且可随机组合检测（含五联、六联）。

9、准确率：具有国内临床检验中心对该设备的评估报告。

10、功能学检测平台：实现自动温育、自动加注显色剂、自动判读结果。

11、形态学与功能学综合报告，常规模式与微生态评价模式自由选择，图文并茂。

12、网络功能：负责实行与医院LIS系统互联互通。

13、相关配套：阴道分泌物综合分析系统软件；配套电脑，数据储存量≥20万个结果；彩色打印机。